中国医学科学院基础医学研究所实验教学中心台式高速冷冻离心机采购项目

- 比选人：中国医学科学院基础医学研究所

- （条件设备处代章）

- 日  期：  2022 年 4 月 19日

# 第一部分 基本情况

# 1、项目名称：中国医学科学院基础医学研究所实验教学中心台式高速冷冻离心机采购项目

2、预算金额：人民币20万元

# 3、采购人：中国医学科学院基础医学研究所实验教学中心

# 4、地址：北京市东城区东单三条五号

# 5、联系人：康静婷、马骁、张心怡

# 6、联系电话：010-69156465

# 7、采购内容：台式高速冷冻离心机2台

# 8、比选原则：评委测评，综合高分选用

# 9、比选报名截止时间：2022年4月22日17点

10、报名时请将联系人，联系电话及公司名称发送到邮箱：kjt0225@163.com

# 11、比选时间：2022年4月24日14点

# 12、比选地点：北京市东城区东单三条五号可胜大楼外宾室

13、递交方式：现场递交

各供应商委派1名了解本项目的被授权人进行陈述和答辩，限时10分钟。

- 入所需提供48小时内核酸检测结果、我国务院防疫行程卡截图、北京市健康宝核酸疫苗接种截图、北京健康宝的本人健康码自查的截图，并填写入所申请表（见附件3）并发邮箱，未提供申请表的不能参加会议，每单位只允许一人参加。

# 第二部分 采购需求

# 离心机采购需求：

# 第一台

# 最大相对离心力（rcf）不低于： 20,900 × g（14,000 rpm）

# 温度范围：-9 °C 至40 °C

# 噪音水平不高于：54 dB(A)（角转），58 dBa（水平）

# 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

# 可选择程序记忆功能

# 有快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

# 所有转子均为铝合金材质, 导热性好，保护温度敏感性样品

# 有软加速/ 减速功能，保护敏感样品，防止样品重悬

# 有定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

# 具有气密性转子盖，转子气密性经由欧洲第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌

# 有快速制冷功能

# 有待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度

# 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C

# 有自动待机功能

# 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀

# 配置清单：

# 台式多功能冷冻离心机主机，一台

# 4*250ml水平转子，一套

# 15ml适配器，两套

# 50ml适配器，两套

# 30*1.5/2.0ml气密性金属角转子，一套

# 第二台

# 最大相对离心力（rcf）不低于： 30,100×g（17,500 rpm）

# 温度范围：-11 °C 至40 °C

# 噪音水平不高于：54 dB(A)（角转）

# 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

# 可选择程序记忆功能

# 有快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

# 所有转子均为铝合金材质, 导热性好，保护温度敏感性样品

# 有软加速/ 减速功能，保护敏感样品，防止样品重悬

# 有定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

# 具有气密性转子盖，转子气密性经由欧洲第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌

# 有快速制冷功能

# 有待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度

# 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C

# 有自动待机功能

# 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀

# 配置清单：

# 台式高速冷冻离心机主机，一台

# 30*1.5/2.0ml气密性金属角转子，一套

# 6*15/50ml角转子，一套

- 附件1：

中国医学科学院基础医学研究所比选会提交资料清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件（三证合一或五证合一） |
| 2 | 近三年相关业绩证明文件 |
| 3 | 法人授权委托书 |
| 4 | 企业介绍 |
| 5 | 信用信息查询结果 |
| 6 | 两次报价单（初次报价、最终报价） |
| 7 | 产品彩页 |
| 8 | 产品授权书 |

注：1、法人授权委托书要求附法人及被授权人身份证复印件

2、业绩证明文件要求附合同复印件（保密内容可进行遮挡）

3、现场有两次报价，请携带两份报价单

4、报价单可由被授权人签字，其他资料均要求加盖单位公章

5、比选现场携带被授权人身份证原件

附件2：

基础医学研究所仪器设备采购供货商报价单

报价日期：    年     月    日

| 拟采购设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 型号 |  |
| 人民币 |  | 外币 |  |
| 设备原产国 |  | 生产商 |  |
| 报价有效期 |  | 供货商电话（座机） |  |
| 质保期 |  | 被授权人电话（手机） |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项，维保及售后服务： |  |  |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |
| 供货商名称（盖章）： |  |  |  |