中国医学科学院基础医学研究所实验教学中心生物安全柜采购项目

- 比选人：中国医学科学院基础医学研究所

- （条件设备处代章）

- 日  期：  2022 年 4 月 19日

# 第一部分 基本情况

# 1、项目名称：中国医学科学院基础医学研究所实验教学中心生物安全柜采购项目

2、预算金额：人民币18.3万元

# 3、采购人：中国医学科学院基础医学研究所实验教学中心

# 4、地址：北京市东城区东单三条五号

# 5、联系人：康静婷、马骁、张心怡

# 6、联系电话：010-69156465

# 7、采购内容：生物安全柜3台

# 8、比选原则：评委测评，综合高分选用

# 9、比选报名截止时间：2022年4月22日17点

10、报名时请将联系人，联系电话及公司名称发送到邮箱：kjt0225@163.com

# 11、比选时间：2022年4月24日9点

# 12、比选地点：北京市东城区东单三条五号可胜大楼外宾室

13、递交方式：现场递交

各供应商委派1名了解本项目的被授权人进行陈述和答辩，限时10分钟。

- 入所需提供48小时内核酸检测结果、我国务院防疫行程卡截图、北京市健康宝核酸疫苗接种截图、北京健康宝的本人健康码自查的截图，并填写入所申请表（见附件3）并发邮箱，未提供申请表的不能参加会议，每单位只允许一人参加。

# 第二部分 采购需求

# 生物安全柜采购需求：

# 内部尺寸：柜体进深不小于610mm，前窗开口25cm；外部尺寸宽度应不大1900mm。

# 气流模式：30%外排，70%循环，噪音:≤ 67dB。

# HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%。

# 工作台面材料：不锈钢一体成型可承受重量不小于50kg。

# 双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。

# 双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速。

# 低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源。

# 前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

# 生物安全柜的功耗，运行时<300W，节能模式< 50W

# 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染。

# 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。

# 相关认证： NSF认证，YY0569-2011认证。

# 配置清单：

# 主机

# 紫外灯

# 荧光灯

# 两个搁手架

# 可调高度支架

# 附件1：

中国医学科学院基础医学研究所比选会提交资料清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件（三证合一或五证合一） |
| 2 | 近三年相关业绩证明文件 |
| 3 | 法人授权委托书 |
| 4 | 企业介绍 |
| 5 | 信用信息查询结果 |
| 6 | 两次报价单（初次报价、最终报价） |
| 7 | 产品彩页 |
| 8 | 产品授权书 |

注：1、法人授权委托书要求附法人及被授权人身份证复印件

2、业绩证明文件要求附合同复印件（保密内容可进行遮挡）

3、现场有两次报价，请携带两份报价单

4、报价单可由被授权人签字，其他资料均要求加盖单位公章

5、比选现场携带被授权人身份证原件

附件2：

基础医学研究所仪器设备采购供货商报价单

报价日期：    年     月    日

| 拟采购设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 型号 |  |
| 人民币 |  | 外币 |  |
| 设备原产国 |  | 生产商 |  |
| 报价有效期 |  | 供货商电话（座机） |  |
| 质保期 |  | 被授权人电话（手机） |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项，维保及售后服务： |  |  |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |
| 供货商名称（盖章）： |  |  |  |