中国医学科学院基础医学研究所

高压灭菌器采购项目

- 比选人：中国医学科学院基础医学研究所

- （条件设备处代章）

- 日  期： 2023 年 7 月 7日

# 第一部分 基本情况

# 1、项目名称：中国医学科学院基础医学研究所高压灭菌器设备采购项目

# 2、预算金额：人民币26万元

# 3、采购人：中国医学科学院基础医学研究所

# 4、地址：北京市东城区东单三条五号

# 5、联系人：杨老师

# 6、联系电话：010-69156927-603

# 7、采购内容：脉动真空灭菌器一台

# 8、比选原则：评委评审，本项目采用综合评分法，满足文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

# 9、比选报名截止时间：2023年7月17日14点（北京时间）。

# 10、报名时请将联系人，联系电话及公司名称发送到邮箱：xzsbc2010@163.com

# 11、比选时间：2023年7月18日14点（北京时间）。

# 12、比选地点：北京市东城区东单三条五号可胜大楼外宾室

13、响应文件份数：纸质正本文件1份、纸质副本文件2份、电子版1份（U 盘）。

14、递交方式：比选文件必须于比选当天在比选现场递交，过时不候。

# 第二部分 采购需求

# 一、采购数量：脉动真空灭菌器一台：

# 二、设备工作条件：

# 1.电源：AC220 V380 V，50~60 Hz。

# 2 环境相对湿度：20%~80%，环境温度：15℃~40℃。

# 三、设备功能要求：

# 1.设备必须是动物饲养专用的设备，可用于耐热、耐湿物品的高压灭菌。

# 2 设备必须具备“电热一体化”（既可使用外来的蒸汽、又可自产蒸汽来进行灭菌工作）功能。

# 四、基本配置：

# 1.	“电热一体化”的脉动真空灭菌器（高压锅）1台。

# 2.	抽空装置：直连式水环真空泵1台。

# 五、技术参数：

# 1.尺寸（W*H*L mm）1215*1880*1240、功率25 kW、重量1020kg。

# 2.灭菌室容积：≥350 L

# 3.	密封门：带有压力安全联锁装置、双门互锁，以保证有菌区与无菌区的有效隔离。

# 4.	门密封圈：圆形密封胶圈材料为高抗撕硅橡胶与压缩气连接管路为金属固定管路。

# 5.	设计压力：-0.1/0.3Mpa； 设计温度：144℃；安全阀开启压力：0.23Mpa。

# 6.	灭菌器主体寿命及材质：主体设计≥10年（20000次灭菌循环）主体结构模型为矩形环形加强筋结构内壳及门板均为SUS304不锈钢；

# 7.	主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面。灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。

# 8.	记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上，也可使用选配的热敏打印机进行打印，程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。

# 9.	程序选择：设备具有织物、器械、液体、泄露测试、自定义一和自定义二程序等基本程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。

# 10.设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度≥60 mm，

# 11.安全要求：超压保护，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理。门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

# 12.水路系统：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源，带有节水降噪装置。

# 六、技术服务

# 1 .	技术文件

# ★详细的使用说明书（操作指南）和中国SFDA认证及名牌证书。

# 2.	★安装调试

# 设备卖方须保证能够在48小时内完成新、老设备的更换工作，完成的指标是新设备能够正常运行并经买方签字验收确认，全部费用应计入投标价内。

# 3.	验收指标

# 由用户按招标合同及产品技术标准进行验收，全部费用应计入投标价内。

# 4.	 技术培训

# 卖方应安排胜任的工程技术人员对用户进行免费技术培训：

# （1）培训内容：设备的基本原理、硬件软件操作、数据处理、保养维修等。

# （2）培训时间：不少于两次。第一次为基本培训，仪器安装后立即实行。使用3~6个月后，针对应用中的问题进行第二次应用培训，不少于两个工作日。

# 5.	维修服务

# （1）	★保修期：提供3年的免费保修，保修期自验收合格后签字之日起计算。提供终身免费维护。

# （2）	维修响应时间：4小时内作出响应，24小时内派出合格的工程技术人员到达现场进行维修服务。其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

# （3）	卖方须确保有提供10年以上维修的能力，能及时提供维修配件、消耗件。

# （4）	软件升级：用户享有对生产厂提供的随机专用软件的终生使用权。生产厂承担为用户提供升级的义务，用户有自由选择升级时间的权利。

# 第三部分 附件

附件1：

中国医学科学院基础医学研究所比选会提交资料清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件（三证合一或五证合一） |
| 2 | 近三年相关业绩证明文件 |
| 3 | 法人授权委托书 |
| 4 | 企业介绍 |
| 5 | 信用信息查询结果 |
| 6 | 报价单 |
| 7 | 产品彩页 |
| 8 | 产品授权书 |

注：1、法人授权委托书要求附法人及被授权人身份证复印件

2、业绩证明文件要求附合同复印件（保密内容可进行遮挡）

3、报价单需单独准备一份并被授权人签字并加盖公章，其他资料均要求加盖单位公章

4、近三年内（本项目响应文件递交之日前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明并加盖公章。同时，采购人将于本项目查询截止时点在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目响应文件提交截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其响应将按无效响应处理。

附件2：

基础医学研究所仪器设备采购供货商报价单

报价日期：    年     月    日

| 拟采购设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 |  | 数量 | 单价（人民币） | 总价（人民币） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币 |  |  | 合计小写： 合计大写： |  |  |
| 质保期： |  |  |  | 被授权人电话（手机）： |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项，维保及售后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人签字： |  |  | 供货商名称（盖章）： |  |  |  |

附件3： 商务条款响应及偏离表（格式）

### 商务条款响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：我公司确认，除以上表格中列明的偏离外，我公司接受文件规定的所有商务条款，无其他负偏离。 |  |  |  |

注：供应商对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“响应文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的参选资料可被拒绝。

供货商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

日期：20    年    月    日

### 附件4. 采购需求响应及偏离表（格式）

采购需求响应及偏离表

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 供货商的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

供货商应对采购文件第二部分采购需求的内容给予逐条响应，以供货产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购文件的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

供货商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

日期：20    年    月    日

附件5. 采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料，或者按照第四部分评分标准中要求提供的其他内容。

第四部分  评分标准

基础医学研究所仪器设备采购评分标准

| 序号 | 技术商务分值项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（基准价/报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 资料清单 | 完全按要求提交附件1要求的资料清单得16分。有一项不满足或缺失减2分。 | 16 |
| 3 | 技术指标 | 响应产品的参数与使用部门提出的技术参数比对，全部满足39分，有一项不满足或缺失减1.5分。 | 39 |
| 4 | 技术及售后服务 | 明确运输、保险、调试、集成和售后服务方案等内容。 方案表述清晰、内容完善得15分；方案表述比较清晰、内容比较完善得12分；方案表述清晰，内容比较完善得9分；方案表述清晰度一般，内容完善性一般得5分；方案表述清晰度、内容完善性较差得2分，未提供或方案表述清晰度和内容极差的不得分。 | 15 |